## Overzicht
Troubleshooting Guide CoaguChek XS
(klik op de hyperlinks om naar de specifieke onderdelen te gaan)
In diverse situaties kunnen er foutmeldingen worden weergegeven. Probeer eerst het probleem op te lossen door het volgen van de specifieke oplossingen bij de foutmelding.
Als het probleem hiermee nog niet is opgelost, kunt u zelf binnen uw instelling de volgende stappen te ondernemen, alvorens u contact zoek met Roche in verband met een
mogelijk defect systeem.
Foutmeldingen
Bij het aanzetten | Tijdens voorbereiding (voor het aanbrengen) | Na het aanbrengen van de bloeddruppel | Overige meldingen
Meter gaat niet aan | Error 9 | Error 5 | Error 1
Datum/tijd problemen | Open deksel melding | Error 6
Batterij melding | Teststrip melding | QC melding
Teststrip melding | Error 3 | Error 7
Code melding | Error 4 | Error 8
Temperatuur melding | Error 000 | INR resultaat met "c"-markering
Error 4
Akoestisch signaal werkt niet
Komt u met bovenstaande specifieke oplossingen niet tot een positief resultaat? Verzoek de gebruiker dan langs te komen binnen uw instelling voor controle van het systeem.
Wanneer het systeem en/of de gebruiker binnen uw instelling aanwezig zijn, kunt u naast de specifieke oplossingen hierboven ook het algemeen functioneren van een
systeem op de volgende wijze controleren. Het voordeel van deze procedure is dat u ook werkelijk de handelingen van een gebruiker visueel kunt controleren:
1. Herhaal de meting met een nieuwe strip |  |  | Uitsluiten van een verkeerde gebruikershandeling
2. Herhaal de meting met een nieuwe strip van een nieuw lotnummer |  |  | Uitsluiten van foutieve teststrips
3. Herhaal de meting met een nieuwe strip van het nieuwe lotnummer met monstermateriaal van een nieuwe gebruiker* |  |  | Uitsluiten van een defect in het systeem
4. Herhaal de meting met een nieuw (werkend) systeem met monstermateriaal van de eerste gebruiker* |  |  | Uitsluiten van mogelijk afwijkend monstermateriaal (bijv. te hoge INR)
* Indien punt 3 en/of 4 géén positief resultaat hebben, dan wordt het bepalen van een INR op een andere wijze sterk geadviseerd.
Alvorens u een systeem als 'defect' bestempeld verzoeken wij u uzelf ervan te verzekeren dat een systeem de foutmelding meerdere malen achter elkaar heeft weergegeven en
dat bovenstaande procedures volledig zijn doorlopen.

## 1.
Foutmeldingen bij het aanzetten van de CoaguChek XS
Meter gaat niet aan
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Plaats 4 echt nieuwe batterijen; ook wanneer de batterijen kort geleden zijn vervangen. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Controleer de contactpunten en of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Controleer het batterijcompartiment op vocht en/of vuil | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 4 | Maak de batterij contactpunten voorzichtig schoon (gebruik géén bijtende producten) | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 5 | Controleer op de aan/uit-knop vast zit door bijvoorbeeld vuil | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Het CoaguChek XS systeem wordt geleverd met hoogwaardige kwaliteit batterijen, omdat de kwaliteit per merk
sterk kan variëren raden we u aan om géén batterijen qua merk te mixen. Mix ook géén gebruikte en nieuwe
batterijen door elkaar heen. Houdt u er rekening mee dat de levensduur van de batterijen afhankelijk is van o.a.
kwaliteit, condities (bijv. Temperatuur), gebruiksfrequentie en de duur van het gebruik.

## 2.
Foutmeldingen bij het aanzetten van de CoaguChek XS
Datum/tijd problemen
Datum en tijd zijn niet in te stellen via de set-up.
Wanneer de batterijen vervangen worden, dient dit binnen 45 seconden plaats te vinden om de datum en tijd instellingen te kunnen behouden.
Indien de batterijen na 45 seconden worden geplaatst dienen datum en tijd opnieuw ingesteld te worden.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Herhaal de procedure voor het instellen van de datum en tijd (zie handleiding) | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost

## 3.
Foutmeldingen bij het aanzetten van de CoaguChek XS
Batterij melding
De batterijspanning is te laag om te testen, maar er is nog wel genoeg spanning om het geheugen te bekijken.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Plaats 4 echt nieuwe Alkaline** batterijen; ook wanneer de batterijen kort geleden zijn vervangen. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Verwijder alle 4 de batterijen en plaats ze opnieuw in het systeem (zie ook handleiding) | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Controleer het batterijcompartiment op vocht en/of vuil | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 4 | Maak de batterij contactpunten voorzichtig schoon (gebruik géén bijtende producten) | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Het CoaguChek XS systeem wordt geleverd met hoogwaardige kwaliteit batterijen, omdat de kwaliteit per merk
sterk kan variëren raden we u aan om géén batterijen te mixen qua merk. Mix ook géén gebruikte en nieuwe
batterijen door elkaar heen. Houdt u er rekening mee dat de levensduur van de batterijen afhankelijk is van o.a.
kwaliteit, condities (bijv. Temperatuur), gebruiksfrequentie en de duur van het gebruik.
** | Zink(kool) batterijen zijn NIET niet geschikt als energiebron voor de CoaguChek XS systemen. Door een te lage spanning kunnen CoaguChek XS systemen
spontaan uitvallen. In de handleiding van de CoaguChek XS wordt aangegeven om specifiek alkaline batterijen te gebruiken.
Wat is het verschil?
Zink(kool) batterijen zijn vooral geschikt voor apparaten die weinig energie vragen, zoals een klok.
Alkaline batterijen zijn vooral geschikt voor apparaten die een hoge piek belasting vragen, zoals digitale fotocamera’s maar ook het CoaguChek XS systeem.

## 4.
Foutmeldingen bij het aanzetten van de CoaguChek XS
Teststrip melding
De meter is aangezet, terwijl een teststrip al aanwezig was of de teststrip wordt niet herkend of de teststrip
is niet op de juiste manier geplaatst.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Controleer of er géén teststrip in de meter zit bij het inschakelen | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Controleer of de juiste teststrip gebruikt wordt | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Controleer of de teststrip op de juiste wijze is geplaatst | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost

## 5.
Foutmeldingen bij het aanzetten van de CoaguChek XS
Code melding
De verkeerd codechip is geplaatst, de codechip ontbreekt, de codechip is beschadigd of de codechip is niet op de
juiste wijze geplaatst. Deze melding zal gegeven worden bij het opstarten d.m.v. het plaatsten van de teststrip,
wanneer het systeem is opgestart met de aan/uit-knop zal de melding gegeven worden op het moment van het
plaatsen van de teststrip.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Schakel de meter uit. Plaats de ontbrekende codechip (let op de 'klik') en schakel de meter weer in. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Schakel de meter uit. Plaats de codechip opnieuw (let op de 'klik') en schakel de meter weer in. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Schakel de meter uit. Vervang de codechip door een nieuwe (let op de 'klik') en schakel de meter weer in. | → Ja | Codechip defect
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost

## 6.
Foutmeldingen bij het aanzetten van de CoaguChek XS
Temperatuur melding
De temperatuur van de meter is te hoog of te laag om goed te kunnen functioneren, deze temperatuur moet liggen
tussen de +15°C en + 32°C.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Schakel de meter uit en plaats deze in de juiste omgevingstemperatuur gedurende 30 minuten | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Schakel de meter uit gedurende 30 minuten in een andere ruimte met de juiste omgevingstemperatuur | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Eventueel kan het 'blauwe klepje' geopend worden om de meter sneller aan de juiste omgevingtemperatuur te
laten aanpassen.
Gebruik géén van de volgende oplossingen: Verwarming, magnetron, oven, vriezer of enige andere vergelijkbare
aparaten om de temperatuur snel omhoog of omlaag te krijgen. Direct zonlicht op de meter kan leiden tot zeer
hoge temperaturen van de meter.

## 7.
Foutmeldingen bij het aanzetten van de CoaguChek XS
Error 4 (bij het aanzetten van de meter)
Mogelijke oorzaken:
- Een storing tijdens de interne hardware-zelftest
- Interne foutmelding
-Storing tijdens het opwarmen van de teststrip
- Schoonmaak/desinfectie foutmelding (zie onderstaande opmerking)
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Schakel het systeem uit gedurende 30 minuten. Schakel het systeem weer in. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Herhaal bovenstaande stap nogmaals. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Specifiek Error-menu CoaguChek XS (niet noodzakelijk):
Om in het Error menu te komen moet u eerst de ‘set’-knop en dan de ‘aan/uit’-knop samen ingedrukt houden.
Met de ‘M’-knop kunt u daarna de codes doorlopen.
Alle hieronder genoemde omschrijvingen zijn mogelijke oorzaken. Het kan voorkomen dat een andere oorzaak de reden is dan omschreven staat.
Code: | Omschrijving: |  | Oorzaak 1*** | Oorzaak 2*** | Oorzaak 3***
401 t/m 406 | De meter heeft tijdens de interne controle een storing gevonden. |  | Systeem
407 | De meter is als gevolg van een harde klap (gevallen) defect geraakt.** |  | Systeem
408 + 409 | De meter heeft tijdens de interne controle een storing gevonden. |  | Systeem
410 | De meter is met te vochtig materiaal schoongemaakt.** |  | Systeem | Teststrip
411 + 412 | De meter heeft tijdens de interne controle een storing gevonden. |  | Systeem
413 | Het monster is te vroeg opgebracht of sterk verdund. |  | Systeem
** Deze 'foutmeldingen' vallen niet onder de garantieregeling.
*** De volgorde van mogelijke oorzaken geeft ook de volgorde van meest voorkomende oorzaken aan.
Error 4 en/of Error 8 direct na het schoonmaken van de meter
Is de meter voor de foutmelding eerst nog schoongemaakt/gedesinfecteerd?
- Hoe is het systeem schoon gemaakt?
- Welke schoonmaakoplossing is er gebruikt?
De teststrookgeleider dient alleen schoongemaakt te worden indien deze is gecontamineerd met bloed of ander vuil.
Belangrijke Informatie m.b.t. schoonmaakt/desinfectie procedure CoaguChek® XS-systemen
* Gebruik géén sprays (van welke soort dan ook)
* Verzeker uzelf ervan dat het 'wattenstokje' of 'doekje' vochtig is en NIET nat!
De volgende mogelijke oplossingen zijn van toepassing bij:
CoaguChek XS systemen kleiner dan UP0400000
Gebruik alleen één van de volgende producten:
> 90% Isopropanol
> 79% Ethanol
CoaguChek XS systemen groter dan UP0400000
Gebruik alleen één van de volgende producten:
70% Isopropanol
70% Ethanol
Gebruik géén alcohol aan de buitenkant om bloedproducten te verwijderen,
de alcohol/bloedcombinatie veroorzaakt bruine vlekken op de behuizing.

## 8.
Foutmeldingen bij het aanzetten van de CoaguChek XS
Akoestisch signaal werkt niet
Normaal gesproken geeft de meter een 'akoestisch signaal' af in de volgende situaties:
- Wanneer de teststrip gedetecteerd wordt.
- Wanneer de teststrip is opgewarmd en de meter begint met aftellen (vanaf 180 sec).
- Wanneer de teststrip volledig is gevuld.
- Wanneer het resultaat wordt getoond.
- Wanneer een foutmelding wordt geconstateerd (3x akostisch signaal)
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Controleer in de Set-mode of het 'bel'-icoontje op 'ON' staat | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost

## 9.
Foutmeldingen bij de voorbereiding (voor het aanbrengen van het bloed)
Error 9
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Schakel de meter uit, wacht 5 minuten en schakel het systeem weer in. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Schakel de meter uit, wacht 15 minuten (denk aan omgevingstemperatuur), schakel het systeem weer in. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Specifiek Error-menu CoaguChek XS (niet noodzakelijk):
Om in het Error menu te komen moet u eerst de ‘set’-knop en dan de ‘aan/uit’-knop samen ingedrukt houden.
Met de ‘M’-knop kunt u daarna de codes doorlopen.
Alle hieronder genoemde omschrijvingen zijn mogelijke oorzaken. Het kan voorkomen dat een andere oorzaak de reden is dan omschreven staat.
Code: | Omschrijving: |  | Oorzaak 1*** | Oorzaak 2*** | Oorzaak 3***
900 | Het verwarmingselement is te warm geworden. |  | Systeem
*** De volgorde van mogelijke oorzaken geeft ook de volgorde van meest voorkomende oorzaken aan.

## 10.
Foutmeldingen bij de voorbereiding (voor het aanbrengen van het bloed)
Open deksel melding
Het 'blauwe'-klepje van de teststripgeleider is niet goed gesloten
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Sluit het 'blauwe klepje' bij de stripgeleider (let op de 'klik') | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Verwijder en plaats het 'blauwe klepje' bij de stripgeleider opnieuw (let op de 'klik') | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost

## 11.
Foutmeldingen bij de voorbereiding (voor het aanbrengen van het bloed)
Teststrip melding
De gebruikte teststrip wordt niet herkend. De teststrip is mogelijk niet correct geplaatst of is bewogen.
Een gecontamineerde meter zou ook een mogelijke oorzaak kunnen zijn van dit probleem.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Verwijder de teststrip en plaats heb opnieuw | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Plaats een nieuwe teststrip | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Plaats een nieuwe teststrip van een andere verpakking en/of lotnummer | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost

## 12.
Foutmeldingen bij de voorbereiding (voor het aanbrengen van het bloed)
Error 3
De houdbaarheidsdatum van de teststrip is mogelijk verlopen en/of de datum/tijd-volgorde in de meter is niet correct.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Controleer of de datum-volgorde in de meter (1x set-knop -> dd-mm-jj (31-12-00)) goed staat | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Controleer of de datum goed ingesteld staat (dd-mm-jj (31-12-00)) | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Controleer de houdbaarheid van de teststrips (neem eventueel een nieuw lotnummer incl. codechip) | → Ja | Teststrip
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Specifiek Error-menu CoaguChek XS (niet noodzakelijk):
Om in het Error menu te komen moet u eerst de ‘set’-knop en dan de ‘aan/uit’-knop samen ingedrukt houden.
Met de ‘M’-knop kunt u daarna de codes doorlopen.
Alle hieronder genoemde omschrijvingen zijn mogelijke oorzaken. Het kan voorkomen dat een andere oorzaak de reden is dan omschreven staat.
Code: | Omschrijving: |  | Oorzaak 1*** | Oorzaak 2*** | Oorzaak 3***
349 | De vervaldatum van de teststrook ligt voor de datum die de meter aangeeft. Controleer de datum (incl. volgorde 31-12-00) |  | Gebruiker | Teststrip
van de meter. Wanneer deze de juiste datum aangeeft, dient u de vervallen teststroken weg te gooien.
*** De volgorde van mogelijke oorzaken geeft ook de volgorde van meest voorkomende oorzaken aan.

## 13.
Foutmeldingen bij de voorbereiding (voor het aanbrengen van het bloed)
Error 4 (voor het aanbrengen van het bloed)
Mogelijke oorzaken:
- Teststrip is niet (meer) bruikbaar
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Verwijder de teststrip en schakel de meter uit. Herhaal de procedure met dezelde teststrip. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Herhaal stap 1 met een nieuwe teststrip. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Herhaal stap 1 met een nieuwe teststrip van een ander lotnummer | → Ja | Teststrip
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Specifiek Error-menu CoaguChek XS (niet noodzakelijk):
Om in het Error menu te komen moet u eerst de ‘set’-knop en dan de ‘aan/uit’-knop samen ingedrukt houden.
Met de ‘M’-knop kunt u daarna de codes doorlopen.
Alle hieronder genoemde omschrijvingen zijn mogelijke oorzaken. Het kan voorkomen dat een andere oorzaak de reden is dan omschreven staat.
Code: | Omschrijving: |  | Oorzaak 1*** | Oorzaak 2*** | Oorzaak 3***
401 t/m 406 | De meter heeft tijdens de interne controle een storing gevonden. |  | Systeem
407 | De meter is als gevolg van een harde klap (gevallen) defect geraakt.** |  | Systeem
408 + 409 | De meter heeft tijdens de interne controle een storing gevonden. |  | Systeem
410 | De meter is met te vochtig materiaal schoongemaakt.** |  | Systeem | Teststrip
411 + 412 | De meter heeft tijdens de interne controle een storing gevonden. |  | Systeem
413 | Het monster is te vroeg opgebracht of sterk verdund. |  | Systeem
** Deze 'foutmeldingen' vallen niet onder de garantieregeling.
*** De volgorde van mogelijke oorzaken geeft ook de volgorde van meest voorkomende oorzaken aan.

## 14.
Foutmeldingen bij de voorbereiding (voor het aanbrengen van het bloed)
Error 000
Mogelijke oorzaken:
- Er is te lang gewacht met het aanbrengen van het bloed op de strip.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Verwijder de teststrip en schakel de meter uit. Herhaal de procedure met een nieuwe teststrip. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Herhaal stap 1 met een nieuwe teststrip van een nieuw lotnummer teststrips. | → Ja | Teststrip defect
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost

## 15.
Foutmeldingen na het aanbrengen van de bloeddruppel
Error 5
Mogelijke oorzaken:
- Mogelijk is het opgebrachte bloed de oorzaak (te weinig, te dik)
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Verwijder de teststrip,schakel de meter uit. Herhaal de meting met nieuwe teststrip en andere vinger. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Herhaal stap 1, maar geef instructie over hoe de bloeddruppel het best verkregen kan worden. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Herhaal stap 2, met een nieuw lotnummer teststrips en een nieuwe vingertop. | → Ja | Teststrip
Oplossing? ↓ Nee
Stap 4 | Vraag patient langs te komen op de trombosedienst om samen verder te kijken. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Specifiek Error-menu CoaguChek XS (niet noodzakelijk):
Om in het Error menu te komen moet u eerst de ‘set’-knop en dan de ‘aan/uit’-knop samen ingedrukt houden.
Met de ‘M’-knop kunt u daarna de codes doorlopen.
Alle hieronder genoemde omschrijvingen zijn mogelijke oorzaken. Het kan voorkomen dat een andere oorzaak de reden is dan omschreven staat.
Code: | Omschrijving: |  | Oorzaak 1*** | Oorzaak 2*** | Oorzaak 3***
535 t/m 553 | Er is onvoldoende monstermateriaal aangebracht. |  | Gebruiker | Teststrip | Systeem
554 | Het aangebrachte monster wordt niet herkend. |  | Teststrip | Systeem
558 | Er is onvoldoende monstermateriaal aangebracht. |  | Gebruiker | Teststrip
*** De volgorde van mogelijke oorzaken geeft ook de volgorde van meest voorkomende oorzaken aan.
Note on E26: Er zitten krassen op de teststrip
Note on E28: Er zitten krassen op de teststrip
Note on F26: Mogelijk zit er vuil in de stripgeleider van het systeem

## 16.
Foutmeldingen na het aanbrengen van de bloeddruppel
Error 6
Mogelijke oorzaken:
- Aan/Uit-knop werd aangeraakt tijdens de meting
- Testrip werd tijdens de meting bewogen en/of verwijderd
- Het 'blauwe'-klepje werd tijdens de meting geopend
- In uitzonderlijke situaties zou de INR >8.0 kunnen zijn (voornamelijk bij systemen met serienummers < UP0910000)
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Verwijder de teststrip,schakel de meter uit. Herhaal de meting met nieuwe teststrip en andere vinger. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Herhaal stap 1 met wederom bloed uit een nieuwe vingertop, maar met een nieuw lotnummer teststrips. | → Ja | Teststrip
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Instrueer de patient om op een andere manier de INR te laten meten | → Ja | Gebruiker
↓
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Specifiek Error-menu CoaguChek XS (niet noodzakelijk):
Om in het Error menu te komen moet u eerst de ‘set’-knop en dan de ‘aan/uit’-knop samen ingedrukt houden.
Met de ‘M’-knop kunt u daarna de codes doorlopen.
Alle hieronder genoemde omschrijvingen zijn mogelijke oorzaken. Het kan voorkomen dat een andere oorzaak de reden is dan omschreven staat.
Code: | Omschrijving: |  | Oorzaak 1*** | Oorzaak 2*** | Oorzaak 3***
624 | De meting werd afgebroken door de aan/uit toets. |  | Gebruiker
629 | De teststrip is te vochtig en/of er heeft kortsluiting tussen electrodes plaatsgevonden. |  | Systeem | Gebruiker | Teststrip
634 | De teststrook werd verwijderd tijdens de meting. |  | Gebruiker
635 | Het ‘blauwe’ klepje werd verwijderd tijdens de meting. |  | Gebruiker | Systeem
637 | Het aangebracht monster is mogelijk sterk ontstold (INR >10.0), door gebruik van bijvoorbeeld heparine of een combinatie |  | Gebruiker
van verschillende medicijnen.
638 | Verkeerde codechipgegevens gelezen, controleer of de CoaguChek codechip is geplaatst. |  | Gebruiker | Systeem
639 | Storing geconstateerd bij opslaan van codechipgegevens. |  | Systeem | Codechip
651 | De teststrip werd bewogen tijdens de meting. |  | Gebruiker
660 t/m 662: | Het monster bevat hoge oxidatieconcentraties (bijv. Vit C) |  | Gebruiker | Teststrip | Systeem
664 t/m 669: | Er is een luchtbel geconstateerd in het testkanaal van de teststrook. |  | Teststrip | Systeem | Gebruiker
670 + 671: | De meter heeft een technische storing. |  | Systeem | Teststrip
*** De volgorde van mogelijke oorzaken geeft ook de volgorde van meest voorkomende oorzaken aan.
Note on E28: De teststrip was vochtig op moment van invoeren in het systeem (natte vingers door bijv. Zweet of water)
Note on E30: Het 'blauwe'-klepje sluit niet goed. Sluit opnieuw of vervang het klepje.
Note on E36: Mogelijk is er een productiefout van de teststrip. Probeer een ander lotnummer.
Note on F37: Er is een verhoogde concentratie hemotacriet geconstateerd.

## 17.
Foutmeldingen na het aanbrengen van de bloeddruppel
QC-melding
Mogelijke oorzaken:
- Teststrip is defect, mogelijk als gevolg van blootstelling aan lucht, vocht en/of zonlicht
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Verwijder de teststrip,schakel de meter uit. Herhaal de meting met nieuwe teststrip en andere vinger. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Herhaal stap 1 met wederom bloed uit een nieuwe vingertop, maar met een nieuw lotnummer teststrips. | → Ja | Teststrip
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost

## 18.
Foutmeldingen na het aanbrengen van de bloeddruppel
Error 7
Mogelijke oorzaak kan zitten in het bloedmonster. De CoaguChek XS teststrips mogen gebruikt worden bij patienten
die een combinatie van orale anticoagulantia en heparinetherapie krijgen. Voor de maximale heparine concentraties
die gebruikt mogen worden verwijzen wij u graag naar de bijsluiter van de teststrips.
- Gebruik alleen capillairen zonder heparine voor de bloedafname. Gebruik bij voorkeur de CoaguChek capillairen.
- De bloeddruppel moet binnen 15 seconden na aanprikken van de vingertop op de teststrip zijn aangebracht.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Verwijder de teststrip,schakel de meter uit. Herhaal de meting met nieuwe teststrip en andere vinger. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Herhaal stap 1 met wederom bloed uit een nieuwe vingertop, maar met een nieuw lotnummer teststrips. | → Ja | Teststrip
Oplossing? ↓ Nee
Stap 3 | Instrueer de patient om op een andere manier de INR te laten meten | → Ja | Gebruiker
↓
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Specifiek Error-menu CoaguChek XS (niet noodzakelijk):
Om in het Error menu te komen moet u eerst de ‘set’-knop en dan de ‘aan/uit’-knop samen ingedrukt houden.
Met de ‘M’-knop kunt u daarna de codes doorlopen.
Alle hieronder genoemde omschrijvingen zijn mogelijke oorzaken. Het kan voorkomen dat een andere oorzaak de reden is dan omschreven staat.
Code: | Omschrijving: |  | Oorzaak 1*** | Oorzaak 2*** | Oorzaak 3***
737 | Het aangebracht monster heeft mogelijk sterk verlengde INR (>10.0), door gebruik van bijvoorbeeld heparine of een |  | Gebruiker
combinatie van verschillende medicijnen.
759 | Het aangebrachte monster heeft mogelijk een te hoge INR-waarde. |  | Gebruiker
*** De volgorde van mogelijke oorzaken geeft ook de volgorde van meest voorkomende oorzaken aan.

## 19.
Foutmeldingen na het aanbrengen van de bloeddruppel
Error 8
Mogelijke oorzaken:
- Foutmelding door de interne kwaliteitscontrole van het systeem
- Teststrip komt niet voldoende op temperatuur (door het verwarmingselement)
- Verkeerd uitgevoerde schoonmaakprocedure
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Schakel het systeem uit gedurende 30 minuten. Schakel het systeem weer in. | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Herhaal bovenstaande stap nogmaals, alleen nu verwijderd u eerst de batterijen en plaatst u ze opnieuw. | → Ja | Gebruiker
Let op: Plaats de batterijen na het wachten pas opnieuw (opnieuw instellen van datum/tijd is noodzakelijk!
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost
Specifiek Error-menu CoaguChek XS (niet noodzakelijk):
Om in het Error menu te komen moet u eerst de ‘set’-knop en dan de ‘aan/uit’-knop samen ingedrukt houden.
Met de ‘M’-knop kunt u daarna de codes doorlopen.
Alle hieronder genoemde omschrijvingen zijn mogelijke oorzaken. Het kan voorkomen dat een andere oorzaak de reden is dan omschreven staat.
Code: | Omschrijving: |  | Oorzaak 1*** | Oorzaak 2*** | Oorzaak 3***
807 t/m 820 | De meter heeft een technische storing waargenomen. |  | Systeem
821 t/m 849 | De meter heeft een technische storing aan het verwarmingselement waargenomen. |  | Systeem
855 t/m 891 | De meter heeft een technische storing in het geheugen van het systeem waargenomen. |  | Systeem
872 | De meter heeft het maximaal aantal toegestane metingen bereikt. U dient het systeem te vervangen.** |  | Gebruiker
** Deze 'foutmeldingen' vallen niet onder de garantieregeling.
*** De volgorde van mogelijke oorzaken geeft ook de volgorde van meest voorkomende oorzaken aan.
Error 4 en/of Error 8 direct na het schoonmaken van de meter
Is de meter voor de foutmelding eerst nog schoongemaakt/gedesinfecteerd?
- Hoe is het systeem schoon gemaakt?
- Welke schoonmaakoplossing is er gebruikt?
De teststrookgeleider dient alleen schoongemaakt te worden indien deze is besmet met bloed of ander vuil.
Belangrijke Informatie m.b.t. schoonmaakt/desinfectie procedure CoaguChek® XS-systemen
* Gebruik géén sprays (van welke soort dan ook)
* Verzeker uzelf ervan dat het 'wattenstokje' of 'doekje' vochtig is en NIET nat!
De volgende mogelijke oplossingen zijn van toepassing bij:
CoaguChek XS systemen kleiner dan UP0400000
Gebruik alleen één van de volgende producten:
> 90% Isopropanol
> 79% Ethanol
CoaguChek XS systemen groter dan UP0400000
Gebruik alleen één van de volgende producten:
70% Isopropanol
70% Ethanol
Gebruik géén alcohol aan de buitenkant om bloedproducten te verwijderen,
de alcohol/bloedcombinatie veroorzaakt bruine vlekken op de behuizing.

## 20.
Foutmeldingen na het aanbrengen van de bloeddruppel
INR resultaat met een "c"-markering
Mogelijke oorzaken:
- Er is een verstoord bloedbeeld, mogelijk is de Ht-waarde te laag of is er contaminatie van het monster met water, zweet of alcohol.
| Stappenplan* | Oplossing? | Resultaat
Stap 1 | Is het monstermateriaal gecontamineerd? (bijv.: zweet, extra celvloeistoffen, water, alcohol, etc) | → Ja | Gebruiker
Oplossing? ↓ Nee
Stap 2 | Herhaal de meting met een nieuwe teststrip vanuit een nieuwe vingertop. | → Ja | Teststrip
Oplossing? ↓ Nee
| Bovenstaande stappen hebben géén positief resultaat | → Ja | Systeem controleren
* Controleer bij iedere stap of het probleem is opgelost

## 21.
Overige meldingen van de CoaguChek XS
Error 1
Specifiek Error-menu CoaguChek XS (niet noodzakelijk):
Om in het Error menu te komen moet u eerst de ‘set’-knop en dan de ‘aan/uit’-knop samen ingedrukt houden.
Met de ‘M’-knop kunt u daarna de codes doorlopen.
Alle hieronder genoemde omschrijvingen zijn mogelijke oorzaken. Het kan voorkomen dat een andere oorzaak de reden is dan omschreven staat.
Code: | Omschrijving: | Oorzaak 1*** | Oorzaak 2*** | Oorzaak 3***
125 | De datum en tijd staan niet ingesteld. | Gebruiker | Systeem
126 | Er is al een teststrook geplaatst bij het inschakelen van het instrument. | Gebruiker | Systeem
127 | De teststrip wordt niet herkend. Mogelijk is de teststrip niet op de juiste manier ingevoerd. | Gebruiker | Systeem
130 t/m 133: | De teststrip wordt niet herkend. Vervang de de teststrip. | Teststrip
139 | Codechip wordt niet herkend. Plaats de codechip op de juiste wijze of vervang de codechip. | Gebruiker | Systeem | Codechip
140 | Het aangebrachte bloedmonster wordt niet herkend. | Gebruiker | Teststrip | Systeem
141 | De omgevingstemperatuur is te warm of te koud. | Gebruiker | Systeem
142 | De batterijspanning is te laag. | Gebruiker | Systeem
143 | De klep van de maatkamer is geopend, deze moet gesloten worden. | Gebruiker | Systeem
149 | De strip wordt niet herkend door het systeem. | Systeem
150 | De teststrook is niet volledig ingevoerd. | Gebruiker | Teststrip | Systeem
151 | De teststrook wordt niet herkend; ondersteboven ingevoerd of verkeerde teststrip. | Gebruiker | Teststrip
165 + 166 | De teststrook is defect, interne kwaliteitscontrole heeft de teststrook afgewezen. | Gebruiker | Teststrip
168 | Het systeem heeft een interne foutmelding gevonden | Systeem
*** De volgorde van mogelijke oorzaken geeft ook de volgorde van meest voorkomende oorzaken aan.
Note on D10: Standaard 1x bij iedere gebruiker wanneer het systeem voor het eerst wordt aangezet.
Note on D14: Codechip is niet op de juiste manier geplaatst
Note on D15: Bloeddruppel is niet binnen 180 seconden aangebracht.
Note on D17: Eén batterij is volledig leeggetrokken en/of gebruikte en nieuwe batterijen worden door elkaar gebruikt
Note on D22: De teststrips zijn niet op de juiste wijze bewaard en zijn blootgesteld aan licht, vocht en/of lucht.
Note on E10: Het systeem heeft problemen mtet het opslaan van de datum en tijd
Note on E15: Mogelijk is de teststrip meerdere keren gebruikt en zijn er slijtagekrassen ontstaan op de electrodes
Note on E17: Contactpunten batterijen zijn defect, gebroken en/of geoxideerd.
Note on E18: Mogelijk is het 'blauwe'-klepje defect. Probeer het klepje te vervangen.
Note on E20: Beschadiging in het witte vierkantje op de onderkant van de teststrip
Note on E21: Beschadeging van de teststrip (krassen)
Note on E22: Teststrips zijn defect door verkeerde opslag (blootgesteld aan lucht, vocht en/of licht)
Note on F15: Vervuiling van de stripgeleider